{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,7],[3,0,3,6]]}
["PW31E继电保护测试仪采购清单"]
["序号","名称","参考品牌","技术参数","数量","单位","单价（元）","小计（元）","备注"]
[1,"PW31E继电保护测试仪","北京博电新力电气股份有限公司","交流电流 　\n输出范围  3x0～30A/相\n准确度 ±0.1%，(0.5A～20A)\n±1mA，(0.2A～0.5A)\n±0.1%，(20A～30A)\n分辨力 1mA，(0.1A～10A)\n10mA，(10A～30A)\n最大功率 ≥270VA/相，3x30A时\n电流上升下降时间 <100µs\n谐波失真度（THD%） ≤0.5%，(0.5A～Imax)\n频率 10Hz～1kHz\n幅频特性 幅度变化≤±0.1%～0.5% (10Hz～1kHz)\n输出时间 连续输出，＜10A/相时\n＞70s，10～20A/相时\n＞15s，20～30A/相时\n异常工况报警 过载、失真、开路自动检测并告警\n交流电压 　\n输出范围  4 x0～120V/相\n准确度 ±0.1%，(2 V～120V)\n±2mV，(0.2V～2V)\n分辨力 1mV，(0.2V～10V)\n10mV，(10V～120V)\n最大功率 ≥60VA/相\n电压上升下降时间 <100µs\n谐波失真度（THD%） ≤0.5%，(2 V～120V)\n频率 10Hz～1kHz\n幅频特性 幅度变化≤±0.1%～0.5% (10Hz～1kHz)\n输出时间 额定条件下连续输出\n异常工况报警 过载、失真、开路自动检测并告警\n交流电流、电压同步误差 10µs\n频率 　\n输出范围 10～1000Hz\n准确度 ＜1mHz ，(10 Hz～65Hz)\n＜10mHz，(65 Hz～450Hz)\n＜20mHz，(450 Hz～1000Hz)\n分辨力 0.001Hz\n输出特性 能叠加2～20次任意幅值(小于额定值)的谐波及直流\n相位 　\n输出范围 0-359.9º\n准确度 ±0.2°\n分辨力 0.1°\n直流电压 \n输出范围 0 V～300V\n准确度 ±10mV，(0.5V～5V)\n±0.5%，(5V～300V)\n分辨力 1 mV，(0.5V～5V)\n10mV，(5V～300V)\n最大功率 50W，110V时\n100W， 220V时\n异常工况报警 过载自动保护\n直流电流 　\n输出范围 0 A～20A \n准确度 ±5mA，(0.2A～1A)\n±0.5%，(1A～20A)\n分辨力 1mA，(0.2A～10A)\n10mA，(10A～20A)\n最大功率 200W，(20A，10V)\n异常工况报警 过载自动保护\n开入量 　\n数量 8\n类型 30V～250V (DC)或空接点(自动识别)\n采样频率 10kHz\n时间分辨力 100µs\n最大测量时间 1.50×105  s\n计时误差 ±1ms (0.001s～1s) \n±0.1%（1s～1.50×105 s)\n计数功能 <3kHz (脉宽>150µs)\n电气隔离 8对开入电气隔离\n门槛阻抗参数(设为空接点) 5kΩ…13kΩ\n开出量　\n数量 4\n类型 接点不分极性（软件控制）\n交流容量 Vmax：250V(AC)/Imax：0.5A\n直流容量 Vmax：250V(DC)/Imax：0.5A\n同步特性\n同步附件(可选购) PIRIG-B01(时间B码转换设备)\nPGPS02(卫星同步设备)\n供电电源　\n额定电压 220V (AC) \n允许电压 176V～253V(AC)\n额定频率 50Hz\n允许频率 40～60Hz\n电流 10A(max)",1,"套",null,null,"功能特性要求 \n1、测试仪功能\n1.1仪器的铭牌应标明制造厂家、型号、仪器名称、出厂编号等。\n1.2所有仪器应具备详细的中文说明书。\n1.3仪器必须保证测试准确度，仪器的工作电源必须保证测试过程的安全可靠。\n1.4仪器中的按钮等应有明显的功能标志。\n1.5屏幕显示和操作说明应采用国际标准名称。\n1.6选用性能优良的原材料及器件，保证产品优良的技术性能及良好的使用性。\n1.7仪器应有自动保护功能，防止如试验过程突然停电等意外情况对仪器造成损坏。\n1.8准确回放包含20次谐波的暂态信号波形，满足各种测试与分析要求。能实现GPS对时多端同步回放，可接受COMTRADE格式及国内常用录波器和保护录波数据文件。\n1.9主控板采用FPGA+DSP的方案，内嵌工控机计算机，嵌入式Windows XP系列操作系统，面板嵌入式滚轮轨迹鼠标、键盘操作，可外接鼠标、键盘, 独立脱机测试不必外接 PC 机。\n1.10装置可储存试验报告，并可用U盘直接读取，全自动计算正、负、零序量和各种短路故障量以及一、二次侧的有功、无功、功率因数等。\n1.11测试仪必须具有独有的输出波形监视和录波功能， 4电压+3流输出波形示波，7路模拟量+12路开关量录波，录波时间不小于60S。\n1.12仪器必须具备GPS同步试验功能同步控制各测试仪输出，原则上同步控制的继电保护测试仪台数不受限制，通过状态序列测试模块组成测试逻辑，方便灵活仿真实验，如线路纵联差动调试、母差保护调试等。\n\n2、测试仪特性要求\n2.1 可对各种继电器（如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等）及微机保护进行检定。\n2.2 可模拟单相至三相的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。\n2.3 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作，能方便地测试及扫描各种保护定值。\n2.4 能进行故障回放，实时存储测试数据，显示矢量图，联机打印报告。\n2.5试验装置的电压源输出端短路或电流源输出端开路时，均不应对试验装置自身和被试继电器、保护及安全自动装置造成危害。\n2.6仪器采用线性电源的原理，电源控制速度快、波纹小，输出电流响应速度要求≤100s，输出电压响应速度要求响应速度≤100s。\n2.7 必须具有真正独立直流电压源，独立电压源不能采用交流通道出直流的方式，该电压源调节范围0-300V大小任意调节输出。\n2.8实验报告：能够导出WORD、PDF格式的文件, 保护试验报告应具有灵活的输出格式，可自由编辑试验报告格式,通过编辑报告内容与格式，可灵活编辑变电站信息和被测装置性息，测试结果直观明了，可自动评估测试结果。\n2.9交流电压源带负载能力：输出电压120V时,要求带负载能力不小于60VA/每相。\n2.10交流电流源带负载能力: 输出电流5A时负载能力不小于3Ω/每相。\n2.11采用逐点变频技术，每周波输出达600点。电流波形光滑无毛刺，真正的电力系统波形。采用完全无人为干扰的精度校准方式，即测试仪，电脑，高精度仪表三者之间形成闭环回路，然后通过专用精度调试软件全自动的对测试仪的输出精度进行校准，完全无人为因素干扰。\n2.12采用大型集中风冷散热器，将风道与箱内电路板电子元器件完全隔离，并在机箱内形成负压防止有害气体、粉尘对电路的污染，保证长期工作后机内电路的清洁；采用智能风机系统，风量由机箱内的温度传感器控制，很好的解决了仪器由于散热不好，导致的输出不稳定，精度不准不能长时间运作等问题。.2.13电源控制速度快，波纹小；电流、电压输出的稳定性高；抗冲击能力强，输出无冲击现象；仪器的散热性能好，电源调整反应速度快，工作产生的噪声低。\n\n3、测试功能要求\n装置应满足DL/T624-2010 《继电保护微机型试验装置技术条件》中要求的各项测试功能：\n1.适用范围\na)保护测试设备：\n电磁型继电器；\n发电机及变压器差动保护测试；\n自动准同期装置测试；\n低周减载和低压减载保护测试；\n线路纵联差动保护双端测试；\nb)可控标准电流、电压源：\n可控产品的研发与调试；\n产品质量检测；\nc)电力系统仿真：\n各类瞬态、暂态故障仿真；\n系统震荡仿真；\n高频收发信机模拟；\n瞬态数据回放；\nRTDS仿真数据实时转换及输出；\nd)通用校准设备：\n电度表校准（0.5级，单相或三相）；\n变送器校准；\n同步相量装置校准；\n电力故障录波校准；\n各类测量仪表（V、I、f、φ、S、P、Q等）校准；\n\n  基本测试功能\n1)谐波测试\n2)故障回放测试\n3)交流继电器测试\n4)直流继电器测试\n5)距离保护测试\n6)差动保护测试\n7)母线差动保护测试\n8)低周减载、低压减载测试\n9)电流反时限特性测试\n10)备自投装置测试\n11)同期测试\n12)系统震荡模拟测试\n13)发变组测试\n14)地铁直流保护测试\n15)铁路牵引变保护测试\n3.特殊测试功能\n特殊测试功能用户与制造厂商定。"]
["合计（元）："]
[]
[]
[{"$nulls":3},"报价公司（公司名称）：",null,null,"联系人：",null,"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}